## Slide 1: Directrice de thèse: Agnès Bonvilain
Présenté par: Adrien Mialland
Médecin ORL: Ihab Atallah
Laboratoire d’accueil : Grenoble Image Parole Signal Automatique (Gipsa-Lab)
Université Grenoble Alpes (UGA)
Conception de la commande d’un système d'occlusion de la trachée pour un larynx artificiel implantable actif

## Slide 2: Plan de la présentation
Contexte
Protocole de Recherche Clinique (PRC)
Étude statistique
Détection temps réel
Larynx Artificiel Implantable Actif (LAIA)
Conclusion et perspectives

## Slide 3: 1. Contexte - Le larynx
thyroïde
thyroïde
larynx
larynx
trachée
trachée
œsophage
3 principales fonctions:
Respiration - Déglutition - Phonation
E. Maried et al. 2013
épiglotte
Cordes vocales

## Slide 4: 1. Contexte - La laryngectomie totale
Les méthodes de réhabilitation:
Trachéostomie.
Restauration de la voix.
Christopher G. Tang et al. 2015.
trachée
trachéostomie
œsophage
larynx

## Slide 5: 1. Contexte - Restauration de la déglutition
œsophage
trachée
Larynx

## Slide 6: 1. Contexte - Restauration de la déglutition
vue de
A et B
Debry C. et al. 2014.
œsophage
trachée
Larynx
Premier larynx artificiel - 2012:
Mécanisme à clapets - passif,
Implanté chez 6 patients,
Utilisation sous surveillance médicale,
Manque d’étanchéité,

## Slide 7: 1. Contexte - Restauration de la déglutition
œsophage
trachée
Larynx
temps (s)
Début de
la déglutition ?
Temps
disponible ?
Prédisposition à
la déglutition ?
Limite
de détection
début
fin
Détection temps réel - contraintes:
Précocité
Justesse
Préservation
Consommation
Exemple d’un signal de déglutition

## Slide 8: Plan de la présentation
Contexte
Protocole de Recherche Clinique (PRC)
Étude statistique
Détection temps réel
Larynx Artificiel Implantable Actif (LAIA)
Conclusion et perspectives

## Slide 9: 2. PRC - Critère principal: la précocité
Début de la
déglutition
Limite de
détection
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Traitement
des signaux
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés
temps
temps (s)
Exemple d’un signal de déglutition

## Slide 10: 2. PRC - Critère principal: la précocité
Muscles pharyngés:
constricteur supérieur
constricteur moyen
constricteur inférieur
Muscles
Sous-mandibulaires
Début de la
déglutition
Limite de
détection
Traitement
des signaux
Sphincter œsophagien supérieur
trachée
œsophage
temps
Os hyoïde
épiglotte
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés

## Slide 11: 2. PRC – Début de la déglutition
Mylohyoïdien
Ventre antérieur
du digastrique
Géniohyoïdien
os hyoïde
Sous-mandibulaires
os hyoïde
Mylohyoïdien
Ventre antérieur
du digastrique
Muscles
sous-mandibulaires
Os hyoïde
Traitement
des signaux
temps
Début de la
déglutition
Limite de
détection
Sphincter œsophagien supérieur
[D. Park et al. 2017, J. Walton et al. 2018, R. L. Drake et al. 2010]
A. Mialland et al. Toward a robust swallowing detection for an implantable active artificial larynx: A survey. In: Med. Biol. Eng. Comput. (2023).
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés

## Slide 12: 2. PRC – Début de la déglutition
-200
0
200
400
mV
6.0
6.5
7.0
7.5
second
Muscles
sous-mandibulaires
Os hyoïde
Traitement
des signaux
temps
Limite de
détection
Sphincter œsophagien supérieur
Début de la
déglutition
Électrodes
électromyographiques de surface
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés

## Slide 13: 2. PRC – Limite temporelle de détection
Muscles
sous-mandibulaires
Os hyoïde
Après laryngectomie totale
Avant laryngectomie totale
[Morinière et al. 2011, M. Hasegawa et al. 2018, T. Omari et al 2018, A. Pal et al. 2003, J. Lee et al. 2008, J. M. Dudik et al. 2015]
Composante
pharyngée
Composante du sphincter
œsophagien supérieur
Composante d’ouverture du larynx
Traitement
des signaux
temps
Début de la
déglutition
Limite de
détection
Sphincter œsophagien supérieur
Sphincter œsophagien supérieur
Cartilage cricoïde
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés

## Slide 14: 2. PRC – muscles stylohyoïdien et digastrique postérieur
Début de la
déglutition
Limite de
détection
Traitement
des signaux
temps
Précocité
Justesse
Préservation
Consommation
Justesse
Préservation
Consommation
Variabilité d’activation des muscles stylohyoïdien et digastrique postérieur:
Activation en même temps que les muscles sous-mandibulaires
  Étude par EMG sur l’animal [Rebecca Z. German et al. 2009, A. J. Thexton et al. 2007 , R. W. Doty et al. 1956].
  Étude par imagerie sur l’humain [T. Okada et al. 2013]
  Propriétés anatomiques sur l‘humain [W. G. Pearson et al. 2011]
Digastrique postérieur (PD)
Stylohyoïdien (SH)
Os hyoïde
Muscles
sous-mandibulaires
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés

## Slide 15: 2. PRC – muscles stylohyoïdien et digastrique postérieur
Début de la
déglutition
Limite de
détection
Traitement
des signaux
temps
Précocité
Justesse
Préservation
Consommation
A. J. Thexton et al. 2012
Muscles stylohyoïdien et digastrique postérieur:
Propension à s’activer pour la déglutition
  Étude par EMG sur l’animal [Rebecca Z. German et al. 2009, C. J. Mayerl et al. 2021, A. J. Thexton et al. 2012].
  Étude par imagerie sur l’humain [W. G. Pearson et al. 2013]
  Étude des propriétés anatomiques sur l‘humain [W. G. Pearson et al. 2011]
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés
EMG intramusculaire du cochon

## Slide 16: 2. PRC – muscles stylohyoïdien et digastrique postérieur
Temps (s)
D. Park et al. 2017
Digastrique
postérieur
stylohyoïdien
Début de la
déglutition
Limite de
détection
Traitement
des signaux
temps
Précocité
Justesse
Consommation
Préservation
Temps (s)
D. Park et al. 2017
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Actionnement
du système
Moment d’activation
des muscles mesurés

## Slide 17: 2. PRC – Méthode de mesure innovante
17 participants sains (8 hommes / 9 femmes)
4 déglutitions: salive, eau, épais (compote), solide (madeleine).
13 non-déglutitions: ouvrir la bouche, pincer les lèvres, serrer les dents, sourire, siffler, tousser, souffler, parler, dire « iii », mouvements de la mâchoire, rotation de la tête, flexion/extension de la tête, mastication.
A. Mialland et al. Stylohyoid and posterior digastric measurement with intramuscular EMG, submental EMG and swallowing sound. In: BIOSIGNALS (2023)
(PD)
(SH)
(SM)

## Slide 18: 2. PRC – Méthode de mesure innovante
stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaires
Son de la déglutition
Exemple d’acquisition d’une déglutition

## Slide 19: Plan de la présentation
Contexte
Protocole de Recherche Clinique (PRC)
Étude statistique
Détection temps réel
Larynx Artificiel Implantable Actif (LAIA)
Conclusion et perspectives

## Slide 20: 3. Étude statistique – Extraction de données
temps (s)
TKEO
GLR
GLR
GLR
début
Limite de détection
Generalized Likelihood Ratio (GLR):
: hypothèse de muscle activé/non-activé.
temps (s)
mV
mV
mV
mV
stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaires
Son de la déglutition
A. Mialland et al. Stylohyoid and posterior digastric measurement with intramuscular EMG, submental EMG and swallowing sound. In: BIOSIGNALS (2023)
Notes: plausibilité

## Slide 21: 3. Étude statistique – Extraction de données
temps (s)
TKEO
GLR
GLR
GLR
Teager-Kaiser Energy Operator (TKEO):
Proportionnel à l’amplitude et au contenu
fréquentiel du signal
temps (s)
mV
mV
mV
mV
stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaires
Son de la déglutition
début
Limite de détection

## Slide 22: 3. Étude statistique – Extraction de données
temps (s)
mVRMS
Amplitude RMS: digastrique postérieur
temps (s)
TKEO
GLR
GLR
GLR
temps (s)
mV
mV
mV
mV
stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaires
Son de la déglutition
Valeur RMS des échantillons contenus dans une
fenêtre glissante de
début
Limite de détection
Variables temporelles:
Variables d’amplitudes:
)

## Slide 23: 3. Étude statistique – Analyse des timings
temps (s)
Début de
la déglutition ?
Temps
disponible ?
Prédisposition à
la déglutition ?
ANOVA à mesures répétées:
  Effet du type de bol ?
  Effet du type de muscles ?
A. Mialland et al. Stylohyoid and posterior digastric timing evaluation. In: BSN (2023)

## Slide 24: 3. Étude statistique – Analyse des timings
Stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaire
Limite temporelle
Moyennes, : p<0,05, : p<0,01
*
**
*
**
*
peaks
Type de bol alimentaire
temps (s)
salive
eau
épais
solide
Stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaire

## Slide 25: 3. Étude statistique – Analyse des timings
Moyennes, : p<0,05, : p<0,01
*
**
*
**
*
peaks
salive
eau
épais
solide
Type de bol alimentaire
temps (s)
onsets
-0,05s
-0,1s
Stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaire

## Slide 26: 3. Étude statistique – Analyse des modes de recrutements
temps (s)
Début de
la déglutition ?
Temps
disponible ?
Prédisposition à
la déglutition ?
Modèle linéaire mixed
  Effet du type de muscles ?
  Effet du type de tâches ?
A. Mialland et al. Stylohyoid and posterior digastric recruitment pattern evaluation in swallowing and non-swallowing tasks. In: IRBM (2023). Submitted

## Slide 27: 3. Étude statistique – Analyse des modes de recrutements
SH
Amplitude RMS normalisée (%)
salive
eau
épais
solide
maximum
Amplitude RMS normalisée (%)
moyenne
salive
eau
épais
solide
Normalisation: pour chaque sujet, les signaux RMS sont divisés par la valeur maximale issue de
l’ensemble des déglutitions, au sein des muscles stylohyoïdien et digastrique postérieur.
Le digastrique postérieur possède l’amplitude la plus petite.
Le stylohyoïdien ne montre aucune variation significative en fonction du bol alimentaire,
moyenne
déglutition maximale
PD

## Slide 28: 3. Étude statistique – Analyse des modes de recrutements
Acquisitions
Déglutitions
moyenne
Niveau de bruit: médiane
Déglutitions
Normalisation: pour chaque sujet, les signaux RMS sont divisés par la valeur maximale issue de
l’ensemble des déglutitions, au sein du muscle considéré.
Prédisposition claire du stylohyoïdien pour la déglutition. Tendance pour le digastrique postérieur
Pas de tendance claire pour les muscles sous-mandibulaires
Amplitude RMS normalisée (%)
stylohyoïdien
Amplitude RMS normalisée (%)
digastrique postérieur
Amplitude RMS normalisée (%)
sous-mandibulaires

## Slide 29: Plan de la présentation
Contexte
Protocole de Recherche Clinique (PRC)
Étude statistique
Détection temps réel
Larynx Artificiel Implantable Actif (LAIA)
Conclusion et perspectives

## Slide 30: 4. Détection temps réel – Comparaison avec la littérature
Reproduction des études comparables:
Constantinescu et al. 2018:
  EMG de surface: muscles sous-mandibulaires.
  Déglutitions, pincer les lèvres, mouvements de la tête, mouvements de la langue.
  Déglutitions, pincer les lèvres, rotation tête, flexion/extension tête.
McNulty et al. 2021:
  Sujets sains et sujets laryngectomisés totaux
  EMG de surface: muscles sous-mandibulaires, diaphragme, muscles intercostaux.
  Déglutition, tousser, parler, lever, assoir, toucher tête, tourner buste, marcher.
  Déglutition, tousser, parler, dire "iii", tourner tête, flexion/extension tête.
Boruta
LDA / SVM
Fenêtre de 200ms, pas de 50ms
A. Phinyomark et al. 2017.
A. Mialland et al. Stylohyoid and posterior digastric potential evaluation for a real-time swallowing detection, with intramuscular EMG. In: IEEE trans MRB (2023). Submitted

## Slide 31: 4. Détection temps réel – Comparaison avec la littérature
Comparaison avec Constantinescu et al.
précision : 83.9%, rappel : 92.3%, F1-score : 87.9%
Comparaison avec McNulty et al. précision : 77%, rappel : 57%, F1-score : 66%
Résultats les plus proche des travaux comparés.
Amélioration substantielle avec le muscle stylohyoïdien seulement.
Potentiel effet synergique entre les muscles SH et PD.

## Slide 32: 4. Détection temps réel – Classification des tâches
non-déglutition
déglutition
Méthode:
Sequential forward selection
Boruta
LDA / SVM

## Slide 33: 4. Détection temps réel – Classification des tâches
Performances des classifieurs (F1-score)
Nombre de tâches ajoutées à la déglutition
Ajout incrémental de la meilleure
tâche à la classification
Plus le rang est élevé,
plus la classification est difficile
LDA: , SVM:
SH: stylohyoïdien , PD: digastrique postérieur , SM: sous-mandibulaires

## Slide 34: 4. Détection temps réel – Classification des tâches
Performances des classifieurs (F1-score)
Nombre de tâches ajoutées à la déglutition
La mastication est toujours 13ème,
causant la plus grosse chute.
LDA: , SVM:
SH: stylohyoïdien , PD: digastrique postérieur , SM: sous-mandibulaires

## Slide 35: 4. Détection temps réel – Classification des tâches
Performances des classifieurs (F1-score)
Nombre de tâches ajoutées à la déglutition
6
3
2
2
1
rotation de la tête
2,5
LDA: , SVM:
SH: stylohyoïdien , PD: digastrique postérieur , SM: sous-mandibulaires

## Slide 36: 4. Détection temps réel – Classification des tâches
2,5: rotation de la tête
3,2: flexion/extension de la tête
3,7: tousser
5,4: serrer les lèvres
5,5: siffler
5,8: serrer les dents
6,6: sourire
7,3: dire « iii »
7,6: souffler
9,3: parler
10,3: ouverture de la bouche
10,8: mouvements de la mâchoire
13: mastication
Rang moyen de chaque tâche:
Rangs d'inclusion des tâches, pour chaque
classifieur et combinaison de signaux
De la plus facile
à la plus difficile
à classifier

## Slide 37: 4. Détection temps réel – Regroupement de participants
P1
P2
P3
P4
P5
C4
C3
C1
Boruta
LDA / SVM
Méthode:
Agglomerative hierarchical clustering
Distance euclidienne moyenne entre les déglutitions.
P3
C2
C1

## Slide 38: 4. Détection temps réel – Regroupement de participants
Effet du regroupement des participants en deux groupes
Plus grande amélioration, par rapport au groupe contenant tous les participants

## Slide 39: 4. Détection temps réel – Regroupement de participants
% de déglutition
Détecté normalisé
Limite temporelle de détection
Tout les participants
temps (s)
Fréquence Cumulées
Groupe 1
temps (s)
Fréquence Cumulées
Groupe 2
temps (s)
Fréquence Cumulées
Capacité manquée
du muscle

## Slide 40: Plan de la présentation
Contexte
Protocole de Recherche Clinique (PRC)
Étude statistique
Détection temps réel
Larynx Artificiel Implantable Actif (LAIA)
Conclusion et perspectives

## Slide 41: 5. LAIA - Faisabilité
Prothèse trachéale fonctionnelle [H. Etienne et al. 2018, H. C. Grillo 2002 ]:
Flexibilité longitudinale.
Rigidité.
Étanchéité: épithélium respiratoire.
Non-immunogénicité.
Fiabilité et reproductibilité de la méthode.
Biocompatibilité des matériaux.
vue de
A et B
Debry C. et al. 2014.
Reconstruction des voies aériennes
Système de protection actif
E. Martinod et al. 2018
[H. C. Grillo 2002] prothèse synthétique inefficace.
Notes: Stop l’activité biologique des cellules

## Slide 42: 5. LAIA - Faisabilité
Système de protection actif
Mécanisme de protection fonctionnel:
Surélévation de l’entrée du larynx
Détournement du bol alimentaire
Permettre une intervention médicale
Compatibilité avec la radiothérapie
Permettre l’expectoration des sécrétions
Interdire toute fermeture définitive
Rapidité de fermeture
Petite taille
Sphincter œsophagien supérieur

## Slide 43: 5. LAIA - Faisabilité
Mesures implantables:
K. A. Yildiz et al. 2020 (survey)
Vue et al. 2020, K. L. Burke et al. 2022:
Reconstruction des voies aériennes
Système de protection active

## Slide 44: 5. LAIA - Faisabilité
Rapidité de l’unité de calculs:
Prothèses de bras robotisées [A. Jaramillo-Yánez et al. 2020, N. Parajuli et al. 2019, R. H. Chowdhury et al. 2013]:
  Contraintes de temps et de calcul comparables
  Signaux relativement stationnaires
  Pas de contrainte de consommation majeure
  Pas d’enjeux vitaux
Reconstruction des voies aériennes
Système de protection active

## Slide 45: 5. LAIA – Prototype de laboratoire
Liaison série.
Envoi temps réel.
PC
UART
DMA
CPU
Mécanisme de protection
Circuit de
Puissance

## Slide 46: 5. LAIA – Prototype de laboratoire
PC
UART
DMA
CPU
Mécanisme de protection
Circuit de
Puissance

## Slide 47: 5. LAIA – Prototype de laboratoire
PC
UART
DMA
CPU
Mécanisme de protection
Circuit de
Puissance
15mm
20mm
10mm
39mm
65mm

## Slide 48: 5. LAIA – Prototype de laboratoire
Configurations évaluées:
Classifieurs: LDA, SVM, ANN
Taille de fenêtre: 200 points, 400 points
Intervalle entre fenêtres: 50 ms
Signaux considérés: SH-PD, SH-PD-SM
Microcontrôleurs utilisés

## Slide 49: 5. LAIA – Prototype de laboratoire
Résultats par configuration
Caméra rapide (1000 fps):
La détection d’une déglutition allume une LED
Temps total pire scénario - 400 points, SH-PD-SM, ANN:
+ 3,27 = 25,27ms

## Slide 50: Plan de la présentation
Contexte
Protocole de Recherche Clinique (PRC)
Étude statistique
Détection temps réel
Larynx Artificiel Implantable Actif (LAIA)
Conclusion et perspectives

## Slide 51: 6. Conclusion et perspectives
Mesure des muscles stylohyoïdien (SH) et digastrique postérieur (PD):
  Élaboration d’une méthode novatrice par électromyographie intramusculaire.
Timings:
  Activation des muscles SH et PD au début de la déglutition.
  Précocité de l’activité du muscle PD.
Amplitude:
  Prédisposition du muscle SH à la déglutition.
  Stabilité du muscle SH.

## Slide 52: 6. Conclusion et perspectives
Détection temps réel:
  Amélioration significative de la justesse de détection avec le muscle SH.
  Amélioration significative de la précocité de détection avec le muscle PD.
  Potentiel effet synergique entre les muscles SH et PD.
Larynx artificiel implantable actif:
  Les méthodes de mesure et de reconstruction des voies aériennes sont prometteuses.
  Prototype de laboratoire actionnable en 25,27ms.
Début de la déglutition
0 secondes
Limite de détection
Intervalle d’activation
des muscles mesurés
Traitement des
signaux ()
Actionnement du
système ()
Moment d’activation
des muscles mesurés
temps

## Slide 53: 6. Conclusion et perspectives
Recherche d’informations complémentaires sur l’activité du cou.
Développement d’un mécanisme de protection de la trachée.
Étude du système sur des patients laryngectomisés totaux.
Élaboration d’un algorithme aux contraintes temporelles fortes.
Étude des cas particuliers: vomissement, sommeil, évolution temporelle, …

## Slide 54: Publications
Revues internationales à comité de lecture:
  Survey
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. “Toward a robust swallowing detection for an implantable active artificial larynx : a survey”. In : Medical & Biological Engineering & Computing (2023), p. 1299-1327. doi : 10.1007/s11517-023-02772-8.
  Articles
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. “Stylohyoid and posterior digastric potential evaluation for a real-time swallowing detection, with intramuscular EMG”. In: IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics (2023). Accepted.
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. “Stylohyoid and posterior digastric recruitment pattern evaluation in swallowing and non-swallowing tasks”. In : Innovation and Research in BioMedical engineering (2023). Submitted.
  A. Mialland et al. “Submental MechanoMyoGraphy (MMG) to Characterize the Swallowing Signature”. In : Innovation and Research in BioMedical engineering (2021). doi : 10.1016/j.irbm.2021.05.001.
Conférences internationales à comité de lecture:
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. “Stylohyoid and posterior digastric measurement with intramuscular EMG, submental EMG and swallowing sound.” In :Biomedical Engineering Systems and Technologies (2023). Lisbonne. doi : 10.5220/0011628100003414.
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. “Stylohyoid and posterior digastric timing evaluation”. In : Body Sensor Networks (2023). Boston. Accepted.
Conférence internationale:
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. The inherent complexity of an implantable active artificial larynx. Recherche en Imagerie et Technologies pour la Santé. Brest. 2022.
Conférence nationale:
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. Vers la faisabilité d’un larynx artificiel implantable actif. Société Française de Phoniatrie et Laryngologie. Tours. 2021.
Protocole de recherche clinique:
  A. Mialland, I. Atallah et A. Bonvilain. Detection of Early Swallowing Time by Electromyogram and Sound Recording in Healthy Volunteers. https://clinicaltrials.gov/. Protocol ID : 38RC22.0096.2022.

## Slide 55: Annexes
Moyennes, : p<0,05, : p<0,01
*
**
*
**
*
peaks
onsets
-0,05s
-0,1s
Stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaire

## Slide 56: Annexes
Profil temporel EMG (cochon): niveau d’activité median, percentile, et percentile. German et al. 2009.
Raccourcissement des muscles, mesuré
par imagerie (humain) T. Okada et al. 2013
Profil temporel EMG (cochon): niveau d’activité median. German et al. 2009.

## Slide 57: Annexes
A. Kurosu et al. 2018

## Slide 58: Annexes
Moyennes, : p<0,05, : p<0,01
*
**
*
**
*
peaks
salive
eau
épais
solide
Type de bol alimentaire
temps (s)
onsets
-0,05s
-0,1s
Stylohyoïdien
Digastrique postérieur
Sous-mandibulaire

## Slide 59: Annexes

## Slide 60: Annexes
Park D. et al. 2017

## Slide 61: Annexes
Digastrique
postérieur
stylohyoïdien
thyrohyoïdien
sternothyroïdien
omohyoïdien
sternohyoïdien
Os hyoïde
A. J. Thexton et al. 2012
EMG intramusculaire du cochon

## Slide 62: Annexes
Jonction neuro-musculaire
muscle
Fibres musculaires
Neurone moteur 1
Neurone moteur 2
Konrad P. 2005.

## Slide 63: Annexes
D. Park et al. 2017

## Slide 64: Annexes
A. Pal et al. 2003

## Slide 65: Annexes
M. Hasegawa et al. 2018

## Slide 66: Annexes
C. C. Walczak et al. 2018

## Slide 67: Annexes
D. Lippert et al. 2016.
D. Lippert et al. 2016.

## Slide 68: Annexes
Pharynx: coupe sagittale
Pharynx: vue postérieure
Sinus piriforme
épiglotte
trachée
œsophage
cavité orale
cavité nasale
Sphincter
œsophagien
supérieur